Содержание

Общие требования………………………………………………………………………….…..4

Правила техники безопасности………………………………………………………...…….4

1. Практическое занятие №1 Обработка результатов оптических измерений (прямых, косвенных, неравноточных)……………………………………………………… ……..…..5

2. Практическое занятие №2 Расчет параметров элементов контрольных оптических систем …………………………………………………………..……………………..…..…...10

- 3. Практическое занятие №3.     Расчет точности измерения показателя преломления оптического стекла …………………………………………………………………………..19

- 4. Практическое занятие№4 Расчет погрешности  измерения больших радиусов кривизны методом колец Ньютона. ………………………………………………………..24

- 5. Практическое занятие№5 Расчет средней квадратической погрешности определения неплоскостности методом пробного стекла …………………………….....27

- 6. Расчет погрешности определения коэффициента светопоглощения………………..30

- 7. Расчет средней квадратической погрешности определения радиуса кривизны

- на кольцевом сферометре..…………………………………………………………………33

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Студенты должны являться на занятия, изучив необходимые разделы лекций по данной дисциплине, в часы, предусмотренные общеинститутским расписанием занятий. Вход в лабораторию, а также выход из нее разрешается лишь в течении перерыва между занятиями. В лаборатории студент выполняет то практическое занятие, которое намечено по графику.

Прежде чем начать работу, он должен ознакомится с описанием практического занятия. В ходе работы студент должен делать необходимые записи в ученической тетради. Расчеты должны быть выполнены в системе СИ и по ЕСКД.

По проделанным работам каждым студентом оформляется отчет. Отчет по лабораторной работе заверяется преподавателем, ведущим практические занятия Сдача отчетов производится в индивидуальном порядке. При этом студент должен уметь объяснить результаты расчетов и ответить на контрольные вопросы. Отчет выполняется на листах формата А4. Образец титульного листа приведен в приложении.

Практическое занятие №1

Обработка результатов оптических измерений

Введение

Практическое занятие имеет целью закрепление  полученных  знаний  в области оптических измерений, умения производить обработку результатов оптических измерений

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ:

Обработка результатов оптических измерений

ОСНОВЫ ТЕОРИИ

Согласно теории погрешностей Гаусса среднее арифметическое из полученных при измерениях значений является наиболее вероятным результатом. Поэтому при пользовании измерительными оптическими приборами измерения выполняют многократно. Практически установлено, что для надежной оценки результатов достаточно произвести число измерений n — 10 .

Оценку точности измерений принято характеризовать средней квадратической S, вероятной R или предельной Plim погрешностью среднего арифметического для данного ряда измерений.

Рекомендуется следующий порядок обработки измерений /1/.

Найти среднее арифметическое хср ряда измерений и остаточные погрешности Δxn каждого измерения из выражений:

где хn — значение отдельного измерения;

n — число измерений.

Определить по формуле Бесселя среднюю квадратическую погрешность, характеризующую точность данного ряда измерений:

σ=(Δxn)2n−1.

Найти вероятную погрешность, характеризующую точность одного измерения:

ρ=23σ≃0,6745σ.

Предельная погрешность измерения Plim в большинстве случаев не превосходит утроенной средней квадратической погрешности, т. е.

plim=3σ.

Для оценки точности среднего арифметического все указанные параметры умножают на 1/n. Тогда квадратическая S, вероятная R или предельная Plim погрешности среднего арифметического будут:

S=σn=(xn)2n(n−1);

R=ρn=23S;

plim=3σn=3S.

Многие исследования бывают связаны с косвенными измерениями. Случайная величина, найденная путем некоторого функционального перехода, называется косвенной. Пусть случайная величина Z – зависит от наблюдений x1, x2,..., xn по известному закону Z=Ψx1,x2,..,xn, тогда истинное значение

величины Z естественно определяется этим же законом: aZ=Ψax1,ax2,..,axn; где

ai- генеральное среднее величины xi;

aZ- генеральное среднее косвенного измерения.

Дисперсия  σz2 косвенного измерения может быть найдена если известны дисперсии 	σi2отдельных наблюдений xi. На практике, чаще всего приходится иметь дело с выборочными дисперсиями. Для нахождения выборочной дисперсии SZ2разложим величину Z в ряд Тейлора, ограничиваясь членами первого порядка малости и предполагая, что отдельно наблюдаемые  величины xi, мало отличаются от своих истинных значений ai:

Z=Ψa1,a2,..,an+∂ψ∂x1x1−a1+...+∂ψ∂xnxn−an.

Воспользуемся следующим свойством: дисперсия суммы независимых величин равна сумме дисперсий, а дисперсия постоянной величины равна нулю. Получим следующее приближенное равенство:

SZ2≈∂ψ∂x12Sx12+...+∂ψ∂xn2Sxn2.

Если имеется функция y=fx и измерения дают ряд значений xi, то вычислить значение среднего и погрешность результата в случае косвенного измерения можно  двумя способами:

- Можно вычислить   Xср=1nxin  и подставив это значение в уравнение y=f(x), получить Yср=f(Xср);

2.Для каждого из значений xi   найти yi=fxi, а затем определить Yср по соотношению .

Соответственно для погрешности определения Yср существуют следующие способы:

- Определить погрешность величины Xср:  Sx2 и вычислить :

Sy2=∂f(x)∂x2⋅Sx2;

- Вычислив ряд значений yi, погрешность определяют обыкновенным путем:

Sy=1nyi−yср2n−1;

Если погрешности измерения малы по сравнению с измеряемой величиной, то оба способа обработки результатов измерений дают достаточно близкий результат. С точки зрения удобства расчета, первый способ менее трудоемок.

Для нахождения истинного значения и погрешности результатов  неравноточных измерений воспользуемся следующими сведениями.

Допустим, что одним и тем же методом с одинаковой степенью точности выполняются m серий измерений. В первой серии число измерений n1, во второй n2 и т.д. в серии m – nm измерений. Если каждое измерение характеризуется погрешностью σ, то погрешность среднего арифметического, для серии с номером i будет: σi=σni .

Очевидно, что если в одной серии количество измерений не совпадает с другой, то и погрешность результата одной серии отличается от погрешности результата другой. Если мы захотим для повышения точности результата усреднить его по средним значениям для обеих серий, то должны учесть, что один результат получен с меньшей погрешностью по сравнению с другим. С этой целью вводится понятие статистического веса наблюдений.

Если имеется ряд результатов измерений, выполненных в различных условиях (неравноточных), причем для каждого результата известна среднеквадратическая погрешность, то и в этом случае можно для совместной обработки результатов приписать им соответствующие статистические веса.

Понятие  «вес», отражает степень доверия к результатам измерения. Чем больше степень доверия к результатам измерения, тем больше его вес, и тем больше число, выражающее этот вес. В этом случае значение измеряемой величины наиболее близкое к истинному ее значению, определяется как взвешенное среднее:

X0=x1⋅p1+x2⋅p2+...+xn⋅pnp1+p2+...+pn;

x1,x2,...,xn – среднее значение для отдельных групп измерений;

p1,p2,...,pn – веса отдельных групп измерений.

Веса соответствующих групп измерений считаются обратно пропорциональными выборочным дисперсиям S02:

p1:p2:...:pn=1S012:1S022:...:1S0m2;

pi=1S0i2  или pi=BSi2;

B– произвольное число, выбранное так, что  бы  pi  были  по  возможности  не-

большими целыми числами. 	Общая дисперсия всех наблюдений будет равна средневзвешенному значению частных дисперсий, а среднеквадратичная погрешность будет равна .

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

В процессе выполнения работы необходимо :

1.Произвести обработку следующих результатов измерений.

При измерении преломляющего угла призмы Θ на лабораторном гониометре были получены результаты, представленные в табл. 1.

Таблица 1. Результаты измерений преломляющего

угла призмы

| Измере-ния | xn |
| --- | --- |
| 1 | Θ1=59048'32} { |
| 2 | 33 |
| 3 | 31 |
| 4 | 32 |
| 5 | 31 |
| 6 | 35 |
| 7 | 32 |
| 8 | 30 |
| 9 | 32 |
| 10 | 31 |

2. Найти среднее арифметическое результатов измерений.

3. На основании полученных результатов определить величину допущенных при измерениях погрешностей: средней квадратической σ, вероятной ρ и предельной plim.

4. Произвести обработку результатов трех групп измерений тремя наблюдателями, указав истинное значение    и  погрешность результата неравноточных измерений.

x1=20000,45;             S01=±0,05;

x2=20000,15;             S02=±0,20;

x3=20000,6;                S03=±0,10.

УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА.

В отчете производится:

- Расчетные зависимости для определения результата и погрешности прямых , косвенных и неравноточных измерений.

- Результаты обработки измерений, приведенных в задании на выполнение работы.

- Контрольные вопросы

  - Какие измерения называются косвенными?

  - Каким образом могут быть вычислены значения и погрешности косвенных измерений?

  - Какие измерения называются неравноточными?

  - Каким образом могут быть вычислены значения и погрешности неравноточных измерений?

Практическое занятие №2

Расчет параметров элементов контрольных оптических систем

Введение

Практическое занятие имеет целью закрепление  полученных  знаний  в области оптических измерений, умения производить расчет параметров элементов контрольных оптических систем

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ:

Расчет параметров элементов контрольных оптических систем

ОСНОВЫ ТЕОРИИ

В качестве измерительных элементов (или тест-объектов) - контрольных оптических систем коллиматорного типа применяют :

-точечные диафрагмы (детали и устройства, предназначенные для ограничения пучков лучей в оптических схемах) диаметром 0,01—0,5 мм для контроля качества изображения оптических систем, децентрировки в фотообъективах и т. п.;

-щелевые диафрагмы (сменные или регулируемые) для угловых и спектральных измерений, для измерения аберраций;

сетки (обычно  это стеклянные плоскопараллельные пластинки с нанесенными на них перекрестиями, шкалами или иными знаками)  для измерения фокусных расстояний, увеличения, углового поля, параллакса и др.;

-миры — штриховые, радиальные, глубинные, комбинированные — для измерения разрешающей способности и оценки качества изображения оптических систем.

Радиальная мира (рис. 1) /3/ представляет собой круг, нанесенный фотопутем на стекло или фотобумагу и разделенный на четное число чередующихся прозрачных (белых) и непрозрачных (черных) секторов. Число секторов 18, 36, 48, 72 и более. При большем числе секторов резче выделяется кружок нерезкости (размытия), что дает возможность проводить измерения с более высокой точностью.

Рис. 1. Радиальная мира

Определение разрешающей способности при помощи радиальной миры сводится к измерению диаметра D кружка нерезкости, наблюдаемого на фоне секторов в центре изображения миры. Границей нерезкости или размытости считают тот участок изображения миры, на котором можно различить ее отдельные секторы.

Разрешающую способность RN — число штрихов или линий на 1 мм — в центре поля вычисляют по формуле :

RN=nπD,

где D — диаметр кружка нерезкости в центре изображения миры;

n — число пар секторов радиальной миры.

Штриховая мира (рис. 2) представляет собой испытательную таблицу, в которой ширина штрихов меняется с определенной закономерностью.

Рис.2. Штриховая мира

Мира состоит из 25 элементов, отличающихся между собой шириной нанесенных штрихов. Каждый из элементов состоит из четырех квадратов. Штрихи в каждом квадрате расположены в четырех различных направлениях: горизонтальном, вертикальном и с наклоном вправо и влево под углом 45°. Штрихи должны быть абсолютно белыми на черном фоне или черными на светлом фоне. Ширина штрихов в пределах одного элемента должна быть постоянной. Расстояние между штрихами в каждом квадрате равно ширине штриха. Ширина штрихов уменьшается от элемента 1 к элементу 25 по закону геометрической прогрессии со знаменателем :

1122=0,94.

Миры различают по номерам. В таблице 1 приведены данные на стандартные  миры шести номеров , которые отличаются числом штрихов в элементах и базой миры В (В — расстояние между базовыми штрихами, которые на рис. 13 показаны черточками).

Таблица 1. Данные на стандартные миры

| Мира | База миры В в мм | Число штрихов на 1 мм от элемента 1 до элемента 25 |
| --- | --- | --- |
| №1 | 1,2 | 50 – 200 |
| №2 | 2,4 | 25 – 100 |
| №3 | 4,8 | 12,5 – 50 |
| №4 | 9,6 | 6,5 25 |
| №5 | 19,2 | 3,1 – 12,5 |
| №6 | 38,4 | 1,6 – 6,3 |

Угол разрешения элемента миры в секундах, т. е. угловое расстояние в секундах между серединами соседних одноименных (черных или белых) штрихов (рис. 2), определяют по формуле :

α=2afk'206265,

где а — ширина штриха в мм;

fk' — фокусное расстояние объектива коллиматора в мм;

206 265 — число секунд в радиане.

Разрешающую способность, выраженную числом штрихов на 1 мм, RN для любого номера элемента N данной миры вычисляют по формуле :

RN=60BkN,

где В — база миры в мм;

kN — коэффициент, зависящий от номера элемента; kN=1,06N−1.

Рис. 3. Глубинная мира

Глубинная мира (рис. 3) представляет собой скленный блок, который состоит из основания I с наклеенными на него стеклянными столбиками II—VI. На торцовых поверхностях этих столбиков нанесены обычные штриховые или радиальные миры. Такие миры позволяют оценивать качество изображения и разрешающую способность не только в одной плоскости, но и по глубине, в пределах глубины резкости проверяемой оптической системы. Центральную миру II устанавливают в фокальной плоскости объектива коллиматора на оптической оси. Она занимает как бы нулевое положение относительно объектива коллиматора, что отмечено цифрой «0» на рис. 14, а. Зональные миры III и VI, отмеченные цифрами «+2» и «+1», будут расположены перед фокальной плоскостью объектива коллиматора, т. е. ближе к объективу, чем центральная мира. Зональные миры IV и V расположены дальше от объектива коллиматора, т. е. за его фокальной плоскостью, на рисунке они отмечены цифрами «—2» и «—1». Положение отдельных мир определяют расчетным путем.

Комбинированные миры. Фотоотпечатки с негативов, на которые фотопутем нанесены в определенной последовательности квадраты, содержащие не только штриховые, но и радиальные миры, представляют собой комбинированные миры.

Одной из важных характеристик миры является ее контраст. Под контрастом миры понимают отношение  :

K=Emax−EminEmax,

где Emax — максимальная освещенность, измеренная в серединах светлой и темной полос элемента миры;

Emin — минимальная освещенность.

Стандартные миры имеют абсолютный контраст К = 1.

Мира переменного контраста. В практике контроля оптических систем часто требуются миры с известным контрастом, отличным от абсолютного.

Устройство, которое позволяет плавно и по определенному закону изменять контраст миры от предельного значения до нулевого приведено на рис.15. Схема устройства основана на использовании линейно поляризованного света. Основными компонентами являются поляризационные светофильтры 3, 5, 7 и светоделительная полупрозрачная пластинка 4. Пластинка 4 представляет собой полупрозрачно металлизированную диагональ призмы-куба или тонкую пленку, одна сторона которой полупрозрачно металлизирована, а другая просветлена.

Поляризаторы 3 и 5, освещаемые источниками света 1 и 6, ориентированы так, что пучки лучей, падающие на анализатор 7, после прохождения (отражения) через пластинку 4 оказываются поляризованными в взаимно перпендикулярных плоскостях. Поворачивая анализатор 7 относительно оптической оси, можно изменять интенсивность обоих пучков. В крайних положениях анализатора 7 через него проходит только один из пучков, а другой полностью гасится.

Источники света 1 и 6 регулируют таким образом, что интенсивность пучков, падающих на анализатор 7, одинакова. В результате яркость пучка, прошедшего через анализатор 7, будет всегда постоянной независимо от угла его поворота (на сколько погашен один пучок, на столько же усилен другой).

Рис. 4. Мира переменного контраста

Если любую миру абсолютного контраста (штриховую или радиальную) поместить вблизи одного из поляризаторов 3 или 5, например, в положении 2 или 2', то при вращении анализатора 7 ее видимый контраст будет плавно изменяться от наибольшего значения до нулевого. Изменение происходит в соответствии с законом Малюса:

K=cos2α,

где К — видимый контраст;

α — угол поворота анализатора 7.

При этом изменяется только яркость фона (темных линий), а яркость светлых полей (линий) остается постоянной.

Для отсчета контраста предусмотрен лимб, несущий поляроид-анализатор 7, который градуирован непосредственно в значениях К.

Оптические скамьи. Эти приборы широко применяют для исследования качества изображения и коррекции оптических систем и отдельных компонентов оптической схемы — объективов, зеркал, призм и др., а также для измерения оптических характеристик — разрешающей способности, фокусных расстояний фокальных и рабочих отрезков и др.

В зависимости от расположения оптической оси коллиматора скамьи делят на горизонтальные и вертикальные.

Горизонтальная оптическая скамья /1/ состоит из следующих основных узлов: коллиматора, осветительного устройства, зрительной трубы, микроскопа и различных отсчетных и измерительных приспособлений. На рис. 16 представлено схематически устройство отечественной горизонтальной оптической скамьи типа ОСК; на рис. 17 показан ее внешний вид. Оптическую скамью можно разделить на две половины. Первая половина состоит из коллиматора с осветительным устройством, а вторая — из объективодержателя и каретки с микроскопом.

Рис. 5. Схема горизонтальной оптической скамьи:

1 – станина; 2 – источник света; 3 – конденсор; 4 – светофильтр; 5 - револьверное устройство со сменными тест-объектами; 6 – тубус коллиматора; 7- лагеры; 8 – основная труба коллиматора; 9 – объектив коллиматора; 10 - объективодержатель; 11 – объектив; 12 – сектор с лимбом; 13 – горизонтальный микроскоп; 14 – окулярный микрометр; 15 и 16 – направляющие для продольного и поперечного перемещения микроскопа

Рис.5. Внешний вид горизонтальной оптической скамьи

Коллиматор оптической скамьи  имеет длиннофокусный объектив 9 с фокусным расстоянием f' = 1600 мм (для скамьи ОСК-2) и f' = 1000 мм  для скамьи ОСК-3). Характеристики объектива для скамьи ОСК-2 следующие: диаметр объектива 150 мм, относительное отверстие 1 : 10,5; разрешающая способность 0,8" / 3 /.

Объектив коллиматора высококачественный, по величине остаточных аберраций он относится к типу хороших по коррекции астрономических объективов. Коллиматор установлен на лагерах 7. Стойки коллиматора позволяют осуществлять небольшой наклон коллиматора в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Труба 8 коллиматора снабжена выдвижным тубусом 6. Тубус передвигается при помощи кремальеры и рейки. На цилиндрической поверхности тубуса 6 нанесена линейная шкала с ценой деления 1 мм, а на самой трубе коллиматора индекс с нониусом. Отсчеты снимают по шкале и нониусу. Точность фиксации положения выдвижного тубуса коллиматора 0,1 мм.

На выдвижном тубусе можно устанавливать револьверное устройство 5 для крепления мир и дифракционной точки (в оправах), обычные окуляры, автоколлимационный окуляр, окулярный микрометр, щель переменной толщины. Таким образом, при установке окуляра коллиматор может быть превращен в зрительную трубу. Для предохранения объектива от попадания пыли предусмотрена специальная защитная крышка.

Осветительное устройство оптической скамьи состоит из лампы 2 с достаточно мощным источником излучения, двухлинзового конденсора 3 и комплекта сменных светофильтров 4, которые вставляют в оправку конденсора. Для получения равномерного рассеянного света вместо светофильтра в оправу конденсора вставляют матовое или молочное стекло.

Горизонтальный отсчетный микроскоп (рис. 6) скамьи служит для рассматривания изображения, даваемого исследуемым объективом, оценки его качества, разрешающей способности и др. Точность всех перемещений микроскопа порядка 0,1 мм. Оптическая схема соответствует схеме обычного биологического микроскопа с длиной тубуса 160 мм.

Механизм продольной фокусировки представляет собой обычный трибочно-реечный механизм биологического микроскопа.

Между объективом коллиматора и микроскопом устанавливают суппорт с вращающейся универсальной оправой. Внешний вид его представлен на рис. 19. Универсальная оправа предназначена для крепления исследуемых объективов, линз и других круглых оптических деталей в оправах и без оправ.

Зрительная труба предназначена для исследования телескопических систем; ее можно использовать для решения различных вопросов в области сборки и юстировки, а в автоколлимационном варианте для измерения углов и пирамидальности призм, клиньев и т. п.

Обычная зрительная труба имеет увеличение 20х. Она состоит из двухлинзового склеенного объектива с фокусным расстоянием f' = 800 мм, симметричного окуляра с f' = 21,5 мм и сетки. Трубу можно визировать не только на удаленные, но и на близко расположенные предметы при помощи механизма перефокусировки.

Рис. 6. Горизонтальный отсчетный микроскоп

Рис. 7. Суппорт с универсальной оправой

Оптическая горизонтальная скамья оснащена большим количеством установочных и измерительных приспособлений. В качестве тест-объектов в комплект скамьи входит набор штриховых стандартных мир № 1—5, набор сеток в оправах, точечная и щелевая диафрагмы. Набор установочных столиков также разнообразен: плоский, поворотный, качающийся, с крестообразным ходом с точностью отсчета 1 и 0,01 мм и др.

Универсальная диоптрийная трубка может работать непосредственно как диоптрийная трубка и при соответствующей сборке как динаметр.

Габаритные размеры ОСК-2 составляют 4000*200*500 (мм); масса без укладки 400кг.; высота оптической скамьи над плоскостью 235мм /3/.

Описанная скамья является как бы классическим образцом, она содержит все основные элементы для исследования оптических систем и измерения их характеристик. Комплект приспособлений, входящих в скамью, может быть значительно расширен и дополнен.  На скамье можно устанавливать приспособления для измерения аберраций геометрическими методами, фотографирования изображения миры и др.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

В процессе выполнения работы необходимо:

1.Подобрать объектив, миры и точечные диафрагмы для освещения мир и точечных диаграмм, подобрать микроскоп и наблюдательную трубу для визуальной проверки качества изображения и разрешающей способности:

- бинокля с увеличением 6 крат,

-фотообъектива РО2 с параметрами: относительным отверстием 1:2.

УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА.

В отчете производится:

1.Схема измерительной установки

2. Результаты расчета объектива, миры и точечной диафрагмы для освещения мир и точечных диаграмм.

3. Обоснование выбора  микроскопа  и наблюдательной трубы.

- Контрольные вопросы

  - Дать определение радиальной миры.

  - Дать определение штриховой миры.

  - Какие измерения называются неравноточными?

  - Какие типы измерений оптических систем могут быть выполнены на оптической скамье?

## Практическое занятие №3

Расчет точности измерения показателя преломления оптического стекла

Введение

Практическое занятие имеет целью закрепление  полученных  знаний  в области оптических измерений, умения производить расчет точности показателя преломления оптического стекла.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ:

Расчет точности измерения показателя преломления оптического стекла

ОСНОВЫ ТЕОРИИ

Рассмотрим методы измерения параметров оптических материалов на примере оптического стекла. Оптическое бесцветное стекло представляет собой сложное по химическому составу неорганическое вещество в затвердевшем аморфном состоянии, обладающее высокой однородностью, прозрачностью, бесцветностью. Оно является основным материалом для изготовления оптических деталей приборов: линз, призм, зеркал, клиньев, плоскопараллельных пластинок, волоконных элементов и т. д. Для изготовления светофильтров используют, как правило, оптическое цветное стекло.

Стекло нормируют по следующим параметрам: а) показатель преломления ne; б) средняя дисперсия nF'−nC'; в) однородность партии заготовок по показателю преломления; г) однородность партии заготовок по средней дисперсии; д) оптическая однородность; е) двойное лучепреломление; з) показатель ослабления εA; и) бессвильность; к) пузырность.

Значения показателя преломления ne и средней дисперсии nF'−nC', установлены в качестве номинальных. Длины волн, обозначенные F' и С', соответствуют линиям спектра кадмия и равны 480,0 и 643,8 нм. Длина волны, обозначенная е, соответствует линии спектра ртути и равна 546,07 нм.

Под показателем преломления n вещества (стекла) понимают отношение синуса угла падения ε к синусу угла преломления ε', или отношение скорости света в воздухе νВ к скорости света в веществе νС:

n=sinεsin {ε'=νВνС.         (1)

При постоянной температуре и барометрическом давлении воздуха показатель преломления стекла для выбранной длины волны света величина неизменная.

Для измерения показателя преломления и дисперсии стекла применяют следующие методы .

1. Метод наименьшего отклонения и метод автоколлимации, осуществляемые на гониометре-спектрометре с точностью до ±1,5•10-5 показателя преломления.

2. Метод измерения предельного угла выхода лучей из призмы на рефрактометре с точностью ±1•10-4 показателя преломления и ±2•10-5 дисперсии.

3. Иммерсионный метод Обреимова с точностью определения показателя преломления ± 1•10-4.

4. Интерференционный метод позволяет измерять показатель преломления сравниваемых образцов стекла одной марки с точностью ±1•10-5.

Метод наименьшего отклонения. Этот метод основан на определении угла минимального отклонения луча призмой. Последний образуется при нормальном падении луча на биссектрису преломляющего угла призмы, при этом ε1=ε2' и ε1'=ε2' (рис. 1), а угол отклонения δ луча SS' от первоначального направления SN имеет наименьшее значение.

В этом случае θ=2ε1' и δ=2ε1−θ, откуда ε1'=θ2 и ε1=(δ+θ)2. Так как sinε1=nsin {ε1', то, подставляя значения ε1 и ε1' находим :

n=sinδ+θ2sin(θ2).    (2)

Точность измерения показателя преломления n можно найти после логарифмирования и дифференцирования выражения (2) по переменным n, θ и δ:

dn=n2ctgδ+θ2(dδ+dθ)−ctgθ2dθ.

Переходя к квадратам дифференциалов и заменяя их средними квадратическими погрешностями, получаем :

Если углы δ и θ измерены с одинаковыми погрешностями, то

Стандартом рекомендуется преломляющие углы призмы в зависимости от показателя n выдерживать в пределах 60° для n<1,65; 50° - для n = 1,65 - 1,75 и 40° - для n>1,75. Для метода автоколлимации преломляющие углы призм должны быть вдвое меньше.

Преломляющий угол призмы измеряется методом автоколлимации несколькими приемами совмещения перекрестия трубы с его автоколлимационным изображением от каждой грани и взятием соответствующих

Рис. 1.  К измерению показателя преломления и дисперсии стекла методом наименьшего отклонения на гониометре-спектрометре

отсчетов по лимбу. Искомый угол определяется по формуле θ=1800−β, где β — разность отсчетов по лимбу.

Призму на столике гониометра устанавливают так, чтобы биссектриса преломляющего угла прошла примерно над осью вращения лимба, а пучок лучей, идущий из объектива коллиматорной трубы, падал бы на середину грани призмы.

Угол δ наименьшего отклонения находится из разности отсчетов места нуля (МО) (визирные оси зрительной и коллиматорной труб совмещены) и наведения оси зрительной трубы на луч S', находящийся в положении наименьшего отклонения. Соответствующее положение призмы определяется вращением столика гониометра с призмой в одну сторону, например против хода часовой стрелки и наблюдения в зрительную трубу за поведением изображения щели коллиматора, освещенной монохроматическим светом. Можно заметить, что сначала перемещение изображения щели совпадает с направлением вращения столика, затем останавливается и начинает двигаться обратно, хотя столик продолжает вращаться в том же направлении. Момент остановки изображения щели соответствует положению призмы для угла наименьшего отклонения, который измеряется для нужной спектральной линии.

Поскольку желтая линия натрия D состоит из двух близко расположенных линий λ=589,0 нм и λ=589,6 нм, а синяя линия водорода G', длина волны которой λ=434,1 нм мало интенсивна, то целесообразно углы отклонения δ измерять для желтой линии гелия и синей линии ртути g с последующим пересчетом nd ng на nD и nG' используя поправки nd−nD и ng−nG', взятые из каталога оптического стекла.

Для повышения точности определения n и дисперсии стекла необходимо преломляющий угол θ призмы измерять несколькими приемами на разных участках лимба, а угол δ — при двух симметричных положениях призмы, дающих двойные углы отклонения 2δ (рис. 2).

Рис. 2.  К повышению точности определения показателя преломления и дисперсии стекла на гониометре-спектрометре

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

В процессе выполнения работы необходимо :

1.Использовать расчетные зависимости для определения точности показателя преломления оптического стекла метод наименьшего отклонения. При расчетах использовать призму с основанием призмы l равным 25мм, высотой 10мм, обе рабочие грани которой отполированы с точностью 14 интерференционной полосы. Погрешность измерения углов δ и θ  составляет  ±2".

- УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА.

В отчете производится:

- Схема измерений и расчетные зависимости для определения показателя преломления оптического стекла методом наименьшего отклонения.

- Расчетные зависимости для определения точности показателя преломления оптического стекла методом наименьшего отклонения.

- Результаты расчета  точности показателя преломления оптического стекла методом наименьшего отклонения в соответствии с численными значениями параметров заданных в задании.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Под показателем преломления n вещества (стекла)?

2. Какие методы применяют для определения показателя преломления n вещества?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4

Расчет погрешности  измерения больших радиусов кривизны методом колец Ньютона

Практическое занятие имеет целью закрепление  полученных  знаний  в области оптических измерений, развитие навыков расчета погрешности  измерения больших радиусов кривизны методом колец Ньютона

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ:

Расчет погрешности  измерения больших радиусов кривизны методом колец Ньютона

ОСНОВЫ ТЕОРИИ

Метод колец Ньютона.

Метод применяется для измерения больших радиусов выпуклых и вогнутых сферических поверхностей. Для измерений удобно использовать микроскоп УИМ-21 (рис. 1) с осветительным приспособлением, состоящим из монохроматического источника света 1, диафрагмы 2, линзы 3 и полупрозрачной пластинки 4. Лучи, выходящие из осветительной системы, образуют параллельный пучок, падающий нормально к плоскопараллельной пластинке 5, нижняя поверхность которой является эталоном плоскостности. Фокусное расстояние линзы 3 выбирают в зависимости от минимального диаметра диафрагмы 2, угловой размер которой 15—20'. Удобно использовать линзу 3 с фокусным расстоянием 150— 200 мм в сочетании с диафрагмой 2 диаметром 1 мм.

Рис. 1.. Измерение   больших   радиусов   кривизны   методом   колец   Ньютона

Для получения колец Ньютона на линзу 6 накладывают пластинку 5. Кольца наблюдают с помощью микроскопа 7 в воздушном слое между плоской и сферической поверхностями. Вид поля зрения показан в нижней части рис. 38. Интерференционные кольца имеют темный центр.

Очевидно, что разность хода δ между интерферирующими лучами равна удвоенной величине воздушного слоя t между плоской и сферическими   поверхностями. Из геометрических соотношений найдем :

R=r22t+t2,	(1)

где R — радиус   сферической   поверхности;    r — радиус   сегментг сферы, соответствующий стрелке прогиба.

Так как стрелка  прогиба t очень мала при   больших R, то без ущерба для точности можно использовать формулу :

R=r22t.	(2)

Очевидно, что r — радиус интерференционного кольца, соответствующий разности хода 2t между интерферирующими лучами. Так как в точке контакта возникает темное пятно, то темные кольца наблюдаются на таких расстояниях от точки контакта, для которых 2t = mλ, где m — целое число (номер интерференционного кольца).

Таким образом, измерив радиус кольца r и зная его номер, по формуле (2) можно вычислить радиус R сферической поверхности. В этом и заключается сущность метода.

При наложении стекол друг на друга в точке контакта имеет место заметная деформация поверхностей, что приводит к несимметричному распределению освещенности в интерференционных кольцах, расположенных близко к точке контакта. Поэтому на практике измерения диаметров колец начинают с четвертого — шестого кольца, а для вычисления R используют эквивалентную формулу :

R=D22−D124λ(m2−m1),	(3)

где D2 и D1 — диаметры колец соответственно с номерами m1 и m2. Из этой формулы следует, что нет надобности знать собственные номера колец m2 и m1. Для вычисления радиуса R необходимо знать лишь разность m2—m1.

Важно заметить, что центрировка линзы относительно оси микроскопа не имеет существенного значения, так как вычисления R по формуле (3), выполняемые по результатам измерений вдоль линий АА или ВВ (рис. 1), теоретически точно дают одинаковые результаты.

Аналогично измеряют радиус кривизны вогнутой сферической поверхности. Взаимное расположение пластинки 5 и линзы 6 показано в верхней части рис. 1.

Погрешность метода зависит, главным образом, от погрешности установки перекрестия микроскопа на середину интерференционной полосы. Примем эту погрешность равной ОД ширины полосы т. е. dm2 = dm1 = 0,l. Дифференцируя формулу (43), получаем :

dRR=−d(m2−m1)m2−m1.	(4)

В наиболее неблагоприятном случае :

dRR=−dm1+dm2m2−m1=0,2m2−m1.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

В процессе выполнения работы необходимо :

1.Ознакомиться со схемой измерения.

2.Ознакомиться с расчетными зависимостями для определения радиусов кривизны

3. Ознакомиться с расчетными зависимостями для определения точности определения радиусов кривизны

4.Вычислить точность определения радиуса кривизны методом колец Ньютона, если m2−m1 = 50.

- УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА.

В отчете производится:

1.Схема измерения.

2.Расчетные зависимости для определения радиусов кривизны

3. Расчетные зависимости для определения точности определения радиусов кривизны

4.Результаты вычисления точности определения радиуса кривизны методом колец Ньютона, если m2−m1 = 50.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Какой микроскоп  удобно использовать измерения больших радиусов выпуклых и вогнутых сферических поверхностей?

2. С какого кольца на практике начинают измерения диаметров колец?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5

Расчет средней квадратической погрешности определения неплоскостности методом пробного стекла

Практическое занятие имеет целью закрепление  полученных  знаний  в области оптических измерений, развитие навыков расчета погрешности  определения неплоскостности методом пробного стекла

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ:

Расчет средней квадратической погрешности определения неплоскостности методом пробного стекла

ОСНОВЫ ТЕОРИИ

Meтод пробного стекла.

Отклонение плоских поверхностей оптических деталей от идеальной плоскости влияет, на качество изображения, создаваемого оптической системой. Плоские поверхности часто приобретают некоторую сферичность, что вызывает фокусность детали и, как следствие этого, расфокусировку прибора.

Основным и наиболее точным методом контроля плоскостности оптических деталей в настоящее время является интерференционный метод , для реализации которого используют плоские пробные стекла и интерферометры. С помощью пробных стекол можно контролировать поверхности, диаметр которых не превышает 220 мм. Главным недостатком метода является контакт эталонной поверхности с контролируемой, что не исключает повреждение поверхности при наложении пробного стекла. Метод практически не применим для контроля просветленных поверхностей. Однако несмотря на указанные недостатки, он занимает ведущее место в цеховых условиях.

Большим преимуществом метода является простота, надежность и возможность использования на рабочем месте. Плоское пробное стекло первого класса должно иметь высокое качество поверхности, с отклонением от плоскостности не более 0,1 интерференционной полосы или 0,1 (λ/2) ≈ 0,03 мкм.

Пробное стекло образцовой поверхностью накладывают на контролируемую поверхность детали, например пластинку, и, нажимая на край верхней пластинки, создают воздушный клин между соприкасающимися поверхностями. В результате интерференции света в воздушном клине образуются полосы равной толщины с разностью хода :

Δ=2hcosε+λ2,

где h — толщина клина в данной точке; ε — угол падения луча.

Поверхности пластинок перед наложением должны быть тщательно очищены от пыли и жировых пятен обезжиренной ватой или фланелевой салфеткой, смоченной эфиром или этиловым спиртом.

Форма, величина и знак интерференционных полос характеризуют профиль контролируемой поверхности. Положение ребра воздушного клина определяют нажатием на край верхней пластинки в точке А или В (рис. 1) (если полосы сужаются, то в этом месте находится ребро клина). При расширении полос ребро клина находится противоположно точке нажатия. Если при нажатии на край стекла центр колец сдвигается к месту нажима, то на контролируемой поверхности имеется «бугор», в противоположном направлении— «яма». Выпуклой поверхности приписывают знак плюс, вогнутой — минус.

Неплоскостность поверхности определяется величиной изгиба а, которая выражается в долях ширины полосы b, измеренной при ориентировке полос вдоль двух взаимно перпендикулярных линий АВ и CD (рис. 1):

Δ=aλ2,

где Δ —отклонение от плоскостности; λ — длина волны света  (для дневного света берут λ=0,555 мкм).

Рис.1. К методу пробного стекла  при   контроле  плоскостности

Точность определения неплоскостности зависит от погрешности измерения плоскостности поверхности образцовой пластинки dΔоб, не превышающей ±0,1 полосы, и погрешности оценки на глаз наибольшего изгиба полосы da, которая в белом свете не превышает ±0,2 полосы, а при монохроматическом свете ±0,1 полосы. Средняя квадратическая погрешность определения неплоскостности :

dΔП=dΔоб2+da2,      или

в линейной мере dΔПλ2=0,23⋅0,27

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

В процессе выполнения работы необходимо :

1.Ознакомиться со схемой измерения.

2.Ознакомиться с расчетными зависимостями для неплоскостности методом пробного стекла.

3. Ознакомиться с расчетными зависимостями для определения точности определения неплоскостности методом пробного стекла.

4.Вычислить точность неплоскостности методом пробного стекла, если погрешность измерения плоскостности поверхности образцовой пластинки dΔоб, не превышает ±0,1 полосы, и погрешность оценки на глаз наибольшего изгиба полосы da  в белом свете не превышает ±0,2 полосы, а при монохроматическом свете ±0,1 полосы.

- УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА.

В отчете производится:

1.Схема измерения.

2.Расчетные зависимости для определения неплоскостности методом пробного стекла.

3. Расчетные зависимости для определения точности измерения неплоскостности методом пробного стекла.

4.Результаты вычисления точности определения  неплоскостности методом пробного стекла.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Что вызывает фокусность детали и, как следствие этого, расфокусировку прибора?

2. Какой метод в настоящее время является основным и наиболее точным методом контроля плоскостности оптических деталей ?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6

Расчет погрешности определения коэффициента светопоглощения

Практическое занятие имеет целью закрепление  полученных  знаний  в области оптических измерений, развитие навыков расчета погрешности определения коэффициента светопоглощения

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ:

Расчет погрешности определения коэффициента светопоглощения

ОСНОВЫ ТЕОРИИ

При прохождении потока излучения источника света через оптическое стекло наблюдается ослабление потока за счет потерь на отражение и поглощение в массе стекла . В зависимости от показателя преломления, состояния поверхностей загрязнения, царапин, налетов и других дефектов, от окраски массы стекла и длины волны падающего света поглощение и отражение света различны. Наименьшей поглощаемостью оптическое стекло обладает в видимой части спектра с постепенным увеличением в ультрафиолетовой и инфракрасной частях. Для длин волн короче 300 нм и длиннее 3000 нм оптическое стекло становится практически непрозрачным. Согласно закону сохранения энергии для светового потока Ф, подающего на образец стекла, выполняется условие :

Φ=Φρ+Φα+Φτ,

где Φρ — отраженный поток; Φα — поглощенный поток; Φτ — поток, выходящий из стекла.

Отношение каждого из потоков Φρ, Φα и Φτ к падающему потоку Φ называется соответственно: ρ=Φρ/Φ — коэффициент отражения, α=Φα/Φ — коэффициент поглощения, τ=Φτ/Φ — коэффициент пропускания. Следовательно, ρ+α+τ=1.

Коэффициент отражения зависит от угла падения ε пучка лучей на преломляющую поверхность и возрастает с увеличением последнего. Для одной отражающей поверхности по известной формуле Френеля :

ρ=12sin2(ε−ε')sin2(ε+ε')+tg2(ε−ε')tg2(ε+ε'),        (1)

где ε и ε' — соответственно угол падения и преломления, связанные зависимостью nsinε=n'sin {ε'. При углах ε и ε', меньших 30°, коэффициент отражения с достаточной точностью можно вычислить по упрощенной формуле :

ρ=ε−ε'ε+ε'2.

Для нормального падения пучка лучей, идущего из воздуха, формула (1) принимает вид :

ρ=n−1n+12,

где n — показатель преломления стекла.

При n≈1,5 коэффициент отражения ρ≈0,04, или 4%.

В случае прохождения светового потока через тонкую пластинку, когда потеря света происходит, главным образом, в результате отражения от поверхностей, а потеря от поглощения света массой стекла настолько мала, что ее можно не учитывать, вышедший из пластинки световой поток определяется формулой :

Φτ=(1−ρ)2Φ.

Если учитывать светопоглощение пластинки и отражение от двух ее поверхностей, то световой поток, вышедший из пластинки толщиной l, характеризуется выражением :

Φτ=Φ(1−ρ)2e−αl,

коэффициент пропускания стекла

τ=ΦτΦ=(1−ρ)2e−αl,    (2)

где е — основание натурального логарифма;  — коэффициент светопоглощения, который определяется по формуле

α=(1/l)2ln(1−ρ)−lnτ,     (3)

где l — длина образца, см; n — показатель преломления стекла для спектральной линии D.

Таким образом, под коэффициентом поглощения понимают отношение потока естественного света, поглощенного слоем стекла толщиной 1 см, к потоку, вступившему в этот слой. Погрешность определения α может быть получена дифференцированием формулы (3):

dα=1l22ln(1−ρ)−lnτdl+2dρ'l(1−ρ)+dνlτ.

Пренебрегая малым значением 2dρl(1−ρ), получаем:

dα=dll⋅α+dττ.

Для измерения коэффициента пропускания можно использовать (рис. 2) фотометрический шар 8 диаметром 100 мм с селеновым фотоэлементом 7 и гальванометром 9 или микроамперметром.

В качестве осветителя используют коллиматор, в фокусе объектива 4 которого установлена диафрагма 3 с круглым отверстием, освещенным через конденсор 2 лампой накаливания 1, питающейся от сети стабилизированного напряжения. Дополнительный объектив 5 расположен за объективом коллиматора и собирает параллельный пучок в заднем фокусе на отверстии фотоэлемента, помещенного в плоскости шара. Испытуемый образец стекла 6 вводят в сходящийся пучок лучей между объективом 5 и шаром под некоторым углом к оптической оси так, чтобы блик, отраженный от поверхности образца, не попал в объектив 5.

Узкое сечение пучка (фокус) должен быть снова приведен в плоскость отверстия шара, для чего последний отодвигают приблизительно на одну треть длины образца.

По гальванометру отмечают показания m1 и m2, соответствующие

Рис. 2.  Схема определения коэффициента пропускания

освещенностям шара при установке образца в ходе лучей и без него; коэффициент пропускания :

τ=m1m2.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

В процессе выполнения работы необходимо :

1.Ознакомиться со схемой измерения.

2.Ознакомиться с расчетными зависимостями для определения коэффициента светопоглощения.

3. Ознакомиться с расчетными зависимостями для определения точности определения коэффициента светопоглощения.

4.Вычислить точность определения коэффициента светопоглощения, если при определении коэффициента светопоглощения  длина образца стекла измерена с точностью ± 1 мм , а коэффициент пропускания измерен на любом фотометре, обеспечивающем точность измерения ±0,5%,  при длине образца 10 см .

- УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА.

В отчете производится:

1.Схема измерения.

2.Расчетные зависимости для определения коэффициента светопоглощения.

3. Расчетные зависимости для определения точности измерения коэффициента светопоглощения.

4.Результаты вычисления точности коэффициента светопоглощения.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1.Дайте определение коэффициента отражения.

2. Дайте определение коэффициента поглощения.

3.Дайте определение коэффициента пропускания.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7

Расчет средней квадратической погрешности определения радиуса кривизны на кольцевом сферометре

Практическое занятие имеет целью закрепление  полученных  знаний  в области оптических измерений, развитие навыков расчета средней квадратической погрешности определения радиуса кривизны на кольцевом сферометре

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ:

Расчет средней квадратической погрешности определения радиуса кривизны на кольцевом сферометре

ОСНОВЫ ТЕОРИИ

Измерение радиусов кривизны сферических поверхностей и проверка их формы — важная и обязательная контрольная операция при изготовлении оптических деталей. Отклонение поверхностей от заданной кривизны приводит к нарушению конструктивных характеристик оптических систем и к ухудшению качества изображения. В цеховых условиях проверка радиуса кривизны шлифованных линз осуществляется — притиркой их к чашке или с помощью индикаторных сферометров, полированных линз — методом пробного стекла. Радиусы кривизны шариковых пробных стекол диаметром до 37,5 мм измеряют винтовыми микрометрами, пробные стекла с радиусом кривизны от 37,5 до 750 мм — на кольцевом сферометре ИЗС-7, стекла, радиус кривизны которых от 750 до 5000 мм — методом автоколлимации из центра кривизны и свыше 5000 — методом колец Ньютона .

Очень большие радиусы кривизны (несколько сотен метров или километров), образовавшиеся в результате недостаточно точной шлифовки и полировки деталей с плоскими поверхностями, удобнее  измерять методом автоколлимации.

Кольцевой сферометр. Измерения на кольцевом сферометре ИЗС-7 сводятся к определению стрелки прогиба h контролируемой поверхности и вычислению радиуса кривизны R по формуле (1), полученной из рис. 1, а, где R — искомый радиус кривизны выпуклой поверхности; r — радиус кольца и ρ — радиус шарика. Из элементарных геометрических соотношений находим

R=r2+h22h±ρ,	(1)

где знак минус берут для выпуклой поверхности,  плюс — для вогнутой.

Среднюю квадратическую погрешность измерения радиуса кривизны одной поверхности вычисляют по формуле :

σR=rh2σr2+h2+r22h2σh2+σρ2.

Радиус r кольца с шариками, как и радиус ρ самих шариков, аттестуются заводом-изготовителем с высокой точностью. Радиус кольца определяют с помощью универсального измерительного микроскопа или горизонтального компаратора путем измерения сторон a, b и с треугольника, в вершинах которого расположены центры шариков (рис. 1, б). Вокруг точек касания шариков с плоской поверхностью пластинки, наложенной на них, наблюдаются кольца Ньютона, центры которых расположены в точках касания. Это дает возможность точно измерить отрезки a, b и с. Радиус кольца :

r=abc4s(s−a)(s−b)(s−c),

где s=a+b+c2.

Рис. 1. Измерение  стрелки   прогиба на кольцевом сферометре

Кольцевой сферометр ИЗС-7 (рис. 2) предназначен для измерения радиусов кривизны выпуклых и вогнутых сферических поверхностей пар пробных стекол с радиусами 37,5—750 мм и отдельных линз и зеркал с радиусами 10—1000 мм.

Сферометр снабжен набором из семи сменных колец, диаметры которых 15, 21, 30, 42, 60, 85 и 120 мм. Внутри литого металлического корпуса находится измерительный стержень со стеклянной миллиметровой шкалой длиной 30 мм. Под действием противовеса измерительный стержень поднимается вверх и его сферический наконечник соприкасается с поверхностью контролируемой детали.

Для опускания измерительного стержня вниз служит рычаг — арретир 1. Отсчет по шкале производится с помощью отсчетного микроскопа со спиральным окуляр-микрометром 2 с ценой деления 0,001 мм. Увеличение микроскопа 62х. Измерительная шкала освещается лампочкой 3,5 В, включаемой в сеть через трансформатор 3.  Для измерения радиуса кривизны поверхности выбирают из набора кольцо, диаметр которого на 5—10 мм меньше диаметра контролируемой детали и насаживают его на верхнюю полированную площадку корпуса сферометра.

Рис.2.   Общий   вид   сферометра ИЗС-7

Соприкасающиеся поверхности кольца и площадки корпуса, а также рабочие поверхности шариков и детали должны быть тщательно очищены кисточкой от пыли и загрязнений. На шарики кольца накладывают последовательно плоское стекло, прилагаемое к сферометру, и контролируемую линзу. Освободив арретир измерительного стержня, следят за его соприкосновением с поверхностью линзы и пластинки. Если контролируемая деталь имеет массу и измерительный стержень выталкивает ее, то сверху деталь прижимают упором 4 (рис. 2). Перемещая линзу по кольцу, берут каждый раз отсчет по измерительной шкале и микрометру. Эту операцию повторяют несколько раз, как для линзы, так и для плоского стекла. Разность отсчетов при наложении линзы и плоского стекла и есть величина стрелки прогиба h, подставляя которую в формулу (1), определяют искомый радиус кривизны R.

При измерении радиуса кривизны пары пробных стекол применение плоского стекла не требуется. Разность двух отсчетов при наложении выпуклой, а затем вогнутой поверхностей есть удвоенная величина стрелки прогиба 2h.

Радиус кривизны пары пробных стекол :

R=r241h1+1h2+h1+h24.

Для предварительного расчета стрелки   прогиба при заданном радиусе кривизны пары пробных стекол используют формулу :

h=R−R2−r2.

Кольцевой сферометр ИЗС-7 может быть приспособлен для измерения радиусов кривизны цилиндрических поверхностей. Для этого кольца с тремя шариками заменяют кольцами с двумя направляющими, несущими по два опорных шарика.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

В процессе выполнения работы необходимо :

1.Ознакомиться со схемой измерения.

2.Ознакомиться с расчетными зависимостями для определения радиуса кривизны на кольцевом сферометре..

3. Ознакомиться с расчетными зависимостями для определения средней квадратической погрешности определения радиуса кривизны на кольцевом сферометре.

4.Вычислить среднюю квадратическую погрешность определения радиуса кривизны на кольцевом сферометре, если радиус кольца с шариками -30мм,

радиус шарика -2мм, величина стрелки прогиба 5мм. Все измерения выполнены с погрешностью 0,02мм.

- УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА.

В отчете производится:

1.Схема измерения.

2.Расчетные зависимости .

4.Результаты вычисления.

## Список  литературы

1. Кузнецов А.В. Метрология / В.А. Кузнецов, Л.К. Исаев, И.А. Шайко; под ред. В.А. Кузнецова.- М.: Стандартинформ, 2005.- 300с.: ил.- 8экз.

2. Якушенков Ю.Г. Теория и расчет оптико – электронных приборов: учебник для вузов /Ю. Г.Якушенков.- 5-изд., перераб. и доп.-М.:Логос, 2004.- 472с.:ил.- 2экз.

3. Креопалова Г.В. Оптические измерения: Учебник для вузов / Г.В.Креопалова, Н.Л.Лазарева, Д.Т. Пуряев; Под ред. Д.Т. Пуряева.-М.:Машиностроение, 1987.- 264 с.: ил- 15экз.

4. Малютин Д.М. Оптические измерения: Учебное пособие для вузов / Д.М.Малютин; ТулГУ.-Тула: Изд-во ТулГУ, 2004.-160 с.:ил.-24экз.